Општа болница Чачак

Број: 1050/1

19.02.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 140 од 14.02.2018. године за јавну набавку Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата за потребе ангиосале Опште болнице Чачак (трогодишње потребе), број јавне набавке 1/2018, објављене на Порталу јавних набавки 22.01.2018.године, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 140 од 14.02.2018. године поставило следећа питања:

- Да ли наручилац прихвата стерилизаторе веће запремиине (60л) – цена и утрошак материјала се не повећавају за исту количину материјала који се стерилише, а омогућава стерилизацију веће количине материјала у току једног циклуса?

- Да ли се може понудити хидроген пероксид стерилизатор новије генерације који не користи плазма фазе и који уместо 2 има 3 различита програма стерилизације?

- Снадбевање стерилизантом: затворен систем паковања водоник пероксида (касете), са фабрички дозираном количином H2O2 за сваки појединични циклус. Складиштење и чување стериланта  на собној температури. Контрола концентрације водоник пероксида у комори у току процеса стерилизације УВ лампом.

Аутоматско одбацивање искоришћеног стерилизанта у кутији без потребе за мануелним контактом са истрошеним стерилизантом. Да ли се прихвата стерилизамнт пакован у касете које су довољне за 3 или више циклуса стерилизације. Када се касета са стерилизантом убаци у машину касета остаје закључана док се не искористи цела количина стерилизанта. Ако у касети на дну остане стерилизанта он се аутоматски извуче у систем и тек онда онда касета може бити замењена. Систем не користи плазма фазе па зато и не постиже претерано високу концентрацију хидроген пероксида и у скалду са тим нема потребу за УВ Лампом која контролише концентрацију хидрогенпероксида јер изузетно висока концентрација хидрогенпероксида која се користи у стерилизатима са плазма фазама скраћује век трајања инструмената.

- Да ли је неопходан испис концентрације водоник пероксида? Да ли је могуће понудити стерилизатор који исписује притисак у комори уместо концентрације H2O2?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Није прихватљиво понудити плазма стерилизатор  веће запремине од тражене, због простора у ангиосали у којој ће бити смештен.

- Наручилац остаје при захтеву стерилизације у две једнаке плазма фазе, те није прихватљиво понудити хидроген пероксид стерилизатор који не користи плазма фазе.

- Није прихватљиво понудити стерилизатор код кога се не зна прецизно који број циклуса стреилизације се може извршити из касете, јер наручилац нема податак да ли је то 3 , 4 или више уз напомену да наручилац остаје при захтеву за УВ лампом.

- Потребан је испис концентрације водоник пероксидом, обзиром да је такав испис доказ о обављеној стерилизацији. Није прихватљиво пнудити стерилизатор који исписује притисак у комори уместо концентрације H2O2, јер притисак не значи ништа, обзиром да је битна концентрација стериланта.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године